## １P
年 月 日
（あて先）甲府市長
管理者住所
[6 empty] | 管理者氏名 | 氏 名 |  |  | ㊞
[6 empty] | 電話番号 | 氏 名
診療用エックス線装置備付届
次のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２４条の２の規定により届け出ます。
病院 診療所 |  | 名称
所在地
[5 empty] | 電話番号 |  |  | （ ）
[5 empty] | FAX番号 |  |  | （ ）
関する事項 診療用エックス線装置に |  | 製作者名
型 式
|  | 台 数 |  | 台
|  | 定格出力 | 連続 |  |  | キロボルト（ｋＶ）
ミリアンペア(mA)
|  |  | 短時間 |  |  | キロボルト（ｋＶ）
[6 empty] | ミリアンペア(mA) |  |  |  | 秒
|  |  | 蓄放式 |  |  | キロボルト（ｋＶ）
マイクロファラッド（μＦ）
エックス線管の数
|  | 用途 |  | 一般撮影・透視・ＣＴ・歯科用 その他（ ）
線技師の氏名及び経歴 師、歯科医師、診療放射 放射線診療に従事する医 |  | 氏名 |  | 職種 |  | 放射線診療に関する経歴
備付年月日 |  |  |  | 年 月 日

## ２P
放射線障害の防止に関する構造設備・予防措置の概要 | エックス線量(空気ｶｰﾏ率)の遮へい エックス線管及び照射筒の利用線錐以外の | 定格管電圧が50ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下の治療用エックス線装置 | 装置の接触可能表面から5ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙで1.0ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時以下になる構造 | 有 ・ 無
|  | 定格管電圧が50ｷﾛﾎﾞﾙﾄを超える治療用エックス線装置 | エックス線管焦点から1ﾒｰﾄﾙで10ﾐﾘｸﾞﾚｲ/毎時以下かつ装置の接触可能表面から5ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙで300ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時以下になる構造 | 有 ・ 無
|  | 定格管電圧が125ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下の口内法撮影用エックス線装置 | エックス線管焦点から1ﾒｰﾄﾙで0.25ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時以下になる構造 | 有 ・ 無
|  | 上記以外の エックス線装置 | エックス線管焦点から1ﾒｰﾄﾙで1.0ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時以下になる構造 | 有 ・ 無
|  | コンデンサ式高電圧エックス線高電圧装置 | 充電状態で照射時以外のとき装置の接触可能表面から5ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙで20ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ/時以下になる構造 | 有 ・ 無
| 総ろ過 | 定格管電圧70ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下の 口内法撮影用エックス線装置 |  |  | mmAl当量 | (アルミニウム当量1.5mm以上)
|  | 定格管電圧50ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下の 乳房撮影用エックス線装置 |  |  | mmAl当量 又は、 mmMo当量 | (アルミニウム当量0.5mm以上) 又は、 (モリブデン当量0.03mm以上)
|  | 上記以外のエックス線装置、輸血用血液照射 エックス線装置及び治療用エックス線装置 |  |  | mmAl当量 | (アルミニウム当量2.5mm以上)
| 透視用エックス線装置 | 患者への入射線量率が50ﾐﾘｸﾞﾚｲ/分以下 (高線量率透視制御装置の場合は、125ﾐﾘｸﾞﾚｲ毎分以下) |  | 以下 ・ 超える
|  | 一定時間経過時に警告音等を発すること のできる透視時間を積算するタイマー |  | 有 ・ 無
|  | 高線量率透視制御 |  | 有 ・ 無
|  | 焦点皮膚間距離が３０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上に なるような装置又はインターロック |  | 有 ・ 無
|  | 受像面を超えないように照射野を絞る装置 |  | □有 □無 (医療法施行規則第30条第2項第4号イに該当） □無 (医療法施行規則第30条第2項第4号ロに該当）
|  | 受像器を通過したエックス線が１５０ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ/時 (接触可能表面から１０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ） |  | 以下 ・ 超える
|  | 最大受像面を３ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ超える部分を 通過したエックス線が１５０ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ/時 (接触可能表面から１０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ) |  | 以下 ・ 超える
|  | 利用線錐以外のエックス線を有効に 遮へいするための適切な手段 |  | 有 ・ 無

## ３P
エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 撮影用エックス線装置 | 照射野絞り装置 |  |  | □有 □無 (CTエックス線装置に該当） □無 (口内法撮影用エックス線装置に該当） □無 (乳房撮影）
|  | 定格管電圧70ｷﾛﾎﾞﾙﾄ以下の 口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が15ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 定格管電圧70ｷﾛﾎﾞﾙﾄを超える 口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が15ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 移動型及び携帯型 エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | CTエックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が15ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 乳房撮影用エックス線装置 （拡大撮影を行う場合に限る） |  | エックス線管焦点皮膚間距離が20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 上記及び骨塩定量分析 エックス線装置以外の エックス線装置。。。 |  | エックス線管焦点皮膚間距離が45ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上 | 以上 ・ 未満
|  | 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用する エックス線装置は、エックス線管焦点及び患者から2ﾒｰﾄﾙ 以上離れて操作できる構造。。。。。。。。。。。。 |  |  | 有 ・ 無
|  | 移動型及び携帯型 エックス線装置の 保管状況。。。。 |  | 保管場所 | □エックス線診療室内（室名: ） □エックス線診療室外（室名: ）
|  |  |  | 保管場所の施錠 | 有 ・ 無
|  |  |  | 管理方法 | □装置のキースイッチの管理 （ ）
| 間接撮影装置 胸部集検用 | 利用線錐が角錐型かつ受像面 を超えない照射野絞り装置 |  |  | □有 □無(医療法施行規則第30条第4項ただし書に該当）
|  | 接触可能表面から１０センチメートルにおいて１ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／１ばく射以下となる受像器の一次遮へい体 |  |  | 有 ・ 無
|  | １０センチメートルにおいて１ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／１ばく射 以下となる被照射体周囲の箱状の遮へい物 |  |  | □有 □無(医療法施行規則第30条第4項第3号ただし書に該当）
| 装置 治療用 | ろ過板が引き抜かれた場合、ｴｯｸｽ線の発生 を遮断するｲﾝﾀｰﾛｯｸ（近接照射治療装置を除く） |  |  | 有 ・ 無
使用の場所
| 診療室の防護物の概要 | 遮へい物 |  |  | 構造、材料、厚さ
遮へい物を設ける場所
天井
床
|  | 材質及び厚さ等 周囲の画壁等の | （東）
（西）
（南）
（北）
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部

## ４P
エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | エックス線診療室と隔壁等で区画された操作室 |  | □有 □無（箱状の遮へい物を有する胸部集検用間接撮影装置) □無（規則第30条第4項第3号に規定する箱状の遮へい物 を設けたとき、または近接透視撮影を行うとき、若 しくは乳房撮影で必要な防護物を設けたときに該 当）
| エックス線診療室である旨の標識 |  | 有 ・ 無
| 放射線障害の防止に必要な注意事項 |  | 有 ・ 無
| 使用中の表示 |  | 有 ・ 無
| 一室に複数台の装置を備える場合に同時照射防止措置 |  | 有 ・ 無
| 隔壁等外側の実効線量が1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/週 以下となる防護措置。。。。。。。。。 |  | 有 ・ 無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が1.3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ ／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 有 ・ 無
|  | 管理区域である旨の標識 | 有 ・ 無
| 敷 地 の 境 界 等 | 敷地内居住区域及び境界における 実効線量が２５０ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月 以下となる措置。。。。。。。。。 | 有 ・ 無
|  | 入院患者(診療により被ばくする放射 線を除く)の実効線量が1.3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ /3月以下となる措置。。。。。。。 | 有 ・ 無
| その他 | 取扱者の被ばく測定器具
防護用具（防護前掛等）
注意事項 １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図を添付 すること。 ２ 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに 防護物の材料及び厚さを記入した50分1の縮図とすること。ただし、歯科用診療室は、50分の1又は25分の 1の見やすい縮図とすること。 ３ 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。 ４ エックス線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許登 録番号及び年月日を記入すること。 ５ 漏洩放射線測定結果報告書（写）を添付すること。（サイズは、日本産業規格A列４番とすること。）